## Sheet1
附件1
拟采购医疗设备明细表
采购标的 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 基础参数要求
病床等病房护理及医院设备 | 1-1 | 病床A型 | 张 | 75 | 4000 | 300000 | 1.床面尺寸：900mm*2000mm*500mm。 2.床板：排骨架，骨架间距≤400mm，骨架四角磨圆。整体光滑无毛刺。 3.护栏：床头护栏高度350mm-450mm；床尾护栏高度300mm-350mm；侧面护栏高度300mm-350mm，长度800mm，立柱间距160mm,置于床头的为斜坡式。无缝隙，不可拆卸，满焊。 4.床架/床沿：直角磨圆，侧边有毛巾架。 5.床脚：圆柱形，底部焊盖板，磨平，表面光滑无毛刺。 6.床头底部置物架：尺寸≥800mm*400mm。 7.床体重量≥100kg。 8.床体整体不可拆卸。 9.主框架钢材厚度≥3mm，骨架钢材厚度≥2mm，护栏立柱钢材厚度≥2mm。 10.钢材材料：304不锈钢。 11.床垫：防水抗菌面料+高密海绵/全棕床垫（厚度60-80mm），布套采用魔术贴或全包，外层为易清洗防水材质。
| 1-2 | 病床B型 | 张 | 30 | 4000 | 120000 | 1.床面尺寸：900mm*2000mm*400mm。 2.床板：排骨架，骨架间距≤400mm，骨架四角磨圆。整体光滑无毛刺。 3.护栏：床头护栏高度350mm-450mm；床尾护栏高度300mm-350mm；侧面护栏高度300mm-350mm，长度800mm，立柱间距160mm,置于床头的为斜坡式。无缝隙，不可拆卸，满焊。 4.床架/床沿：直角磨圆，有毛巾架。 5.床脚：圆柱形，底部焊盖板，磨平，表面光滑无毛刺。 6.床头底部置物架：尺寸≥800mm*400mm。 7.床体重量≥100kg。 8.床体整体不可拆卸。 9.主框架钢材厚度≥3mm，骨架钢材厚度≥2mm，护栏立柱钢材厚度≥2mm。 10.钢材材料：304不锈钢。 11.床垫：防水抗菌面料+高密海绵/全棕床垫（厚度60-80mm），布套采用魔术贴或全包，外层为易清洗防水材质。
| 1-3 | 病床C型 | 张 | 20 | 4000 | 80000 | 1.床面尺寸：900mm*2000mm*400mm。 2.床板：排骨架，骨架间距≤400mm，骨架四角磨圆。整体光滑无毛刺。 3.护栏：床头护栏高度350mm-450mm；床尾护栏高度300mm-350mm；侧面护栏高度300mm-350mm，长度800mm，立柱间距160mm,置于床头的为斜坡式。无缝隙，不可拆卸，满焊。 4.床架/床沿：直角磨圆，有毛巾架。 5.床脚：圆柱形，底部焊盖板，磨平，表面光滑无毛刺。 6.床头底部置物架：尺寸≥800mm*400mm。 7.床体重量≥100kg。 8.床体整体不可拆卸。 9.主框架钢材厚度≥3mm，骨架钢材厚度≥2mm，护栏立柱钢材厚度≥2mm。 10.钢材材料：304不锈钢。 11.床垫：防水抗菌面料+高密海绵/全棕床垫（厚度60-80mm），布套采用魔术贴或全包，外层为易清洗防水材质。 12.双摇病床。
| 1-4 | 病床D型 | 张 | 8 | 4000 | 32000 | 1.床面尺寸：900mm*2000mm*500mm。 2.床板：排骨架，骨架间距≤400mm，骨架四角磨圆。整体光滑无毛刺。 3.护栏：护栏：床头护栏高度350mm-450mm；床尾护栏高度300mm-350mm；侧面护栏高度300mm-350mm，长度800mm-900mm。，磁吸输液架和双侧磁吸护栏严丝合缝（护栏和输液架位置可变，病区结合实际确定磁吸输液支架留置孔洞位置）。 4.床架/床沿：直角磨圆，有毛巾架。 5.床脚：圆柱形，底部焊盖板，磨平，表面光滑无毛刺。 6.床底置物架：尺寸≥800mm*400mm。 7.需要工具才可拆卸。 8.约束固定点至少6个：吊环状，大小120mm*50mm。 9.主框架钢材厚度≥3mm，骨架钢材厚度≥2mm，护栏立柱钢材厚度≥2mm。 10.钢材材料：304不锈钢。 11.床垫：防水抗菌面料+高密海绵/全棕床垫（厚度60-80mm），布套采用魔术贴或全包，外层为易清洗防水材质。 12.单摇（背部可升降）。 13.床体重量≥150kg。
| 1-5 | 治疗车 | 部 | 4 | 5000 | 20000 | 1.规格：750～850×450～550×850～950（mm)； 2. 主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 3. 台面安装304不锈钢三面围栏，精致美观；选用304不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4.车体侧面装有中控锁定装置，操作简单、方便； 5.一中抽，抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉配有抽屉插卡片，方便标识； 6.底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮； 7.配置：侧挂盒1个，锐器盒2个，B型垃圾桶2个。
| 1-6 | 病历夹车 | 辆 | 4 | 3000 | 12000 | 1.车体采用ABS模具成型，轻便抗腐蚀，容易清洁；颜色淡雅美观； 2.车体配有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观； 3.台面有防滑四面围边，既美观又实用：侧面带有扶手，方便推行； 4.车体装有中控锁定装置，操作简单、方便 ； 6.存放病历夹的病历架ABS模具成型，有两排病例存放区,可放不少于100本病历夹； 7.有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范； 8.精致美观抗腐蚀，外形豪华大方； 9.底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮。
| 1-7 | 急救车 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 1.规格：750～850×450～550×900～980（mm)； 2.主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 3.台面安装304不锈钢三面围栏，精致美观；选用304不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4.车体采用铝合金立柱，侧边装有中控锁定装置，操作简单、方便； 5.车体配有五层抽屉：两小抽、两中抽、一大抽，抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；车体左侧面带有手写板和侧翻式物料盒； 6.配有四只静音万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。 7.车体配：旋转托盘、锐器盒、伸缩输液杆、污物桶2个；背面：活动插线板，氧气瓶支架，复苏板。
| 1-8 | 手摇升降三折床 | 张 | 2 | 5000 | 10000 | 由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。
| 1-9 | 担架推车 | 架 | 2 | 5000 | 10000 | 1.转运病人用 2.由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮等组成。
| 1-10 | 发药车 | 部 | 2 | 4000 | 8000 | 1.台面采用一体化注塑成型，左右两侧带有扶手，易推拉，凹陷设计可防止物品滑落，三面护栏围，台面配备透明软玻璃，保护台面不易划伤； 2.车体两侧至少配备1个置物盒、2个翻盖污物桶； 3.配备中控锁，配备不少于50只四位药盒，每只四位药盒可区分为早、中、晚、夜，一层大抽屉，抽屉内3*3分隔片，可自由分隔，便于各类药品及器材存放； 7.车体底部配有4个豪华静音万向轮，其中两个带有刹车功能。
| 1-11 | 护理车 | 部 | 2 | 3000 | 6000 | 1.规格：900～950×450～550×800～900(mm)； 2.整车由304不锈钢圆管及304不锈钢板经切割，焊接组装而成，打磨平整光滑抛光均匀。 3.车体一边为三层台面，三面护栏，放物方便牢固；车体另一边为防水污物袋；带4个静音万向脚轮（其中2个带有刹车）。
| 1-12 | 轮椅 | 架 | 4 | 1000 | 4000 | 由车架、座垫、背垫，扶手、脚踏板、前后轮、刹车组成。以乘坐者手驱动或护理者手推为动力。有四个车轮。
| 1-13 | 气垫床 | 张 | 4 | 1000 | 4000 | 1.供长时间卧床患者使用，对褥疮有一定的预防作用。 2.气垫床由气泵、气垫组成。
| 1-14 | 氧气筒推车 | 辆 | 4 | 500 | 2000 | 运输40L氧气筒使用。
除颤监护仪 | 2-1 | 除颤监护仪 | 台 | 2 | 60000 | 120000 | 1.支持成人、小儿手动除颤、监护功能 2.设备具有用户检测和设备自检功能。 3.支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检。